Instruções de Uso

Neste arquivo está uma breve descrição de possíveis problemas e como resolve-los , qualquer outro problema entrar em contato pelo email:edresson1@gmail.com ou edresson@alunos.utfpr.edu.br.

O arquivo “Pinagem-Descricao.txt” possui uma breve descrição dos pinos conectados no Raspberry Pi 3.

O arquivo “IP-Raspberry.txt” possui o IP do Raspberry como ele é um servidor, onde tratará de todas as comunicações feitas através entre ele e o notebook, é essencial que o mesmo possua um IP fixo, se outro IP tiver que ser usado para ele é necessário apenas excluir o atual e colocar o novo IP.

O arquivo “MET_Logs.log” é utilizado para fazer log de algumas coisas importantes como a comunicação, se o Programa não abrir você deve consultar esse arquivo para saber qual pode ser o problema.

O arquivo “conf_celulas.txt” possui a configuração de todas as celulas de cargas cadastras no software.

O arquivo “Fator_Calibracao.txt” possui o Fator de calibração da celula de carga atual escolhida para os testes.

Todos os arquivos acima são muito importantes, portanto não exclua nenhum.

A pasta “Ensaios” possui todos os ensaios realizados na maquina, e um arquivo chamado Ensaio_Atual.pdf dentro desta pasta é o ultimo ensaio realizado na maquina, para facilitar a busca do mesmo. O Ensaios são divididos em pastas seguindo o ano,mes,dia e o nome do pdf é formado pela hora do teste. O Arquivo save.txt dentro do diretorio do teste refere-se a uma especie de backup de todo o teste desta forma é possível continuar um teste antigo pela função “Browser Ensaio” disponibilizada na Interface.

A Raspberry-MET se trata da parte do software executada no Raspberry Pi. Um backup da imagem do cartão SD do Raspeberry PI deve ser feito, e se necessário usado, pois é possível que o cartão SD seja corrompido .Link: